시험검사(1차) 결과 부적합 내용 요약

번호	업체명	품목명	형명	구분	부적합 내용	비 고
1	휴렉스	온욕요법 용장치	JW-156A	수입	◆ 성능에 관한 시험 - 진동수 기준치 미만 ◆ 기타 - 품목 허가 제품과 조절기 기능 및 표시 상이	오존발생 기능있음 (시정 또는 행정처분 예정)
2	이래상사	의료용 진동기	I-3001	제조	◆ 전기․기계적 안전성시험 - 정격입력 표시치 초과 ◆ 성능에 관한 시험 - 진동기의 회전속도 시험 ․ 1단계 : 기준치 미달 ․ 2단계 : 진동모터 회전안함 ․ 3단계 : 기준치 미달 ◆ 기타 - 품목허가 제품과 조절기 기능 및 표시 상이
3	메디니스	의료용 바이브 레이타	DL01-03M	수입	◆ 전기․기계적 안전성시험 - 전원퓨즈 없음 ․ 기준치 : 최소 1개
4	SAMBO Trade	의료용 바이브 레이타	RBM-398 PLUS	수입	◆ 전기․기계적 안전성시험 - 전원퓨즈 없음 ․ 기준치 : 최소 1개
5	(주)일월 의료기	개인용 조합자극기	TC-3006	수입	◆ 전자파장해시험 - 전자파전도시험 기준초과 - 전자파방사시험 기준초과	오존발생 기능있음 (시정 또는 행정처분 예정)
6	효원 의료기(주)	물요법 장치	NS 203	제조	◆ 전자파장해시험 - 전자파전도시험 기준초과
7	주영인터 내셔날	개인용 조합자극기	FB-04	수입	◆ 전자파장해시험 - 전자파전도시험 기준초과 - 전자파방사시험 기준초과	오존발생 기능있음 (시정 또는 행정처분 예정)

※ 전기․기계적 안전성 시험 : 누설전류 시험 등 80여개 항목

성능에 관한 시험 : 타이머 시험 등 10여개 항목

전자파 장해에 관한 시험 : 2개 항목